Pracovní pokyny pro práci s Scholanderovou bombou M 600

Přenosný přístroj pro měření vodního potenciálů listů a kmenů

Scholanderova bomba M 600

Před započetím měření

Následující pokyny jsou platné pro všechna provedení M 600 (Scholanderova bomba)

- Zkontrolujte prosím, zda je komora čistá. Udržujte O-kroužek krytu komory suchý a mažte jej pravidelně vazelínou.  Opakovaným otevření a uzavřením krytu komory zkontrolujte lehkost chodu uzávěru.

- Sejměte prosím kryt komory a otočte kontrolní páčku na pozici „OFF“.

- Spojte tlakovou hadicí na tlakovou láhev se stačeným vzduchem se Scholanderovou bombou. Před otevřením tlakové lahve zkontrolujte, zda je tlaková hadice dobře připevněna.

- Následně pomalu otevřete tlakovou láhev. Většinou postačuje otočit uzávěrem o půl otáčky. Nikdy neodpojujte tlakovou hadici, dokud je tlak v systému. Před odpojením hadice je potřebné rovněž samostatně vypustit tlak z e samotné hadice.

- Test pojistného ventilu

Pojistný ventil se nachází vedle komory a zabraňuje natlakování komory, není-li kryt komory zcela uzavřen. Před každým měřením s M 600 musí být prověřena správné funkce pojistného ventilu. K tomu je potřebné kryt komory osadit plnou zátkou a tlakovou komoru opětovně krytem zcela uzavřít. Kryt kamery následně otočením zcela uzavřete ve směru hodinových ručiček. Poté krytem otočte zpět (cca o 15 stupňů), tak aby tlakový ventil nebyl stačen přehybem krytu. Následně komoru natlakujte tím, že kontrolní páčku přesunete do polohy „Chamber“. Tlakový ventil se musí otevřít dříve, než tlak v komoře nedosáhne 2 barů. Jestliže nedojde k otevření ventilu před dosažením tlaku 2 barů, vypusťte vzduch z komory. V tomto případě musí být pojistný ventil rozebrán na základě odšroubování horní matice. Všechna těsnění a pohyblivé části vyčistěte a namažte vazelínou. Následně pojistný ventil znovu přezkoušejte. Dle potřeby tento postup opakujte, dokud nebude dosaženo požadované funkce ventilu. Nepracuje-li ventil správně, neuvádějte přístroj nikdy do provozu.

- Nastavení regulačního ventilu

Regulační ventil slouží k nastavení rychlosti, s jakou bude tlak v komoře narůstat. K tomuto účelu je potřebné komoru dokonale uzavřít pomocí krytu d plnou ucpávkou. Následně se zvýší tlak v komoře (kontrolní páčka v poloze „Chamber“). Pomocí otáčení ventilu je možné nastavit rychlost, s jakou bude tlak v komoře narůstat. Nezatahujte plně regulační ventil pomocí síly. Pro rostliny s hodnotami vodního potenciálu cca 3 bary je vhodné použít rychlost kolem 1 baru za 5 – 6 sekund. U rostlin s vodním potenciálem listů přes 15 barů poté o zvýšení tlaku o 1 bar za 2 – 3 sekundy.

- Vypusťte tlak z komory (kontrolní páčka v poloze „Exhaust“), vyjměte kryt komory a odstraňte plnou zátku. Přístroj je nyní připraven k použití.

Bezpečnostní pokyny

- Nefunguje-li bezpečnostní ventil správně, nepoužívejte přístroj.

- Při práci zásadně používejte ochranné brýle.

- Nemějte při měření oči nebo ostatní části těla těsně nad koncem měřeného materiálu.

- Kryt komory musí být při práci zásadně jen ve dvou polohách: pevně uchycený na komoře nebo sejmutý z komory.

Postup měření

- Výběr a odstřihnutí měřeného listu nebo větve

- Umístění listu do krytu komory

- Pečlivé vložení listu do tlakové komory

- Nasazení krytu na tlakovou komoru a zajištění pomocí bajonetového upevnění

- Případné urovnání řapíku listu v horním kroužku

- Nastavení kontrolní páčky do polohy „Chamber“

- Během nárůstu tlaku sledujte ustřižené části listu pomocí lupy (zvětšení 8 až 10 x)

- Jakmile se objeví voda na ustřižené části rostliny, nastavíme páčku do polohy„OFF“ a hodnotu tlaku zaznamenáme

- Po měření nastavte kontrolní páčku tlaku do polohy „Exhaust“ a komoru vypusťte. Nikdy se nepokoušejte kryt komory sejmout, je-li komora pod tlakem.

Zásady pro měření

- Pro měření použijte mladé a plně vyvinuté listy nebo větve, které nejsou poškozeny a nevykazují příznaky napadení chorobami.

- Vzorek materiálu (list, větev) musí být po odstřihnutí, jak nejrychleji to je možné, změřen. Dojde-li k prodlení, použijte pro měření čerstvý materiál.

- Hodnoty vodního potenciálu listů by měly být měřeny před východem slunce.

- Hodnoty vodního potenciálu kmene (případně zabalené listy) je možné měřit i v pozdější době. Jednotlivá měření musí být prováděna ve shodné denní době, aby mohla být srovnávána.

# Text boxes

Manometr  - odčítání hodnot tlaku (max. 40 bar).

Kontrolní páčka

– polohy:

OFF

Chamber – napuštění

Exhaust – vypuštění

Kryt tlakové komory

Pojistný ventil

- zabraňuje natlakování komory, není-li kryt komory zcela uzavřen

Přípojka tlakové hadice

Regulační ventil

- slouží k nastavení rychlosti, s jakou bude tlak v komoře narůstat.